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Technická specifikace
1. Minimální technické požadavky
Zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Vysoce citlivá kamera pro jednofotonové zobrazování“ u níže uvedených požadavků stanovil ve sloupci "C" rozsah požadovaných hodnot. Takto stanovené parametry musí být splněny, tj. dodavatelem nabízené zařízení musí splnit minimálně tento rozsah (širší rozsah je přípustný, pokud zahrnuje tento rozsah).  
Dodavatel je povinen uvést ve sloupci D, zda jím nabízené zařízení daný požadavek splňuje či nikoliv a dále konkrétní parametry nabízeného zařízení. 



	A – Pořadí požadavku
	B – Popis parametru
	C – Požadovaná hodnota
	D-Skutečná hodnota 
Parametry nabízeného zařízení. Dodavatel je povinen uvést, zda jím nabízené zařízení daný požadavek splňuje či nikoliv, parametry nabízeného zařízení (pokud požadováno).


	1.1.
	Temnostní proud při maximálním chlazení
	≤ 0,0001 e⁻·s⁻¹ na 100 µm² aktivní plochy pixelu, hodnota přepočtená podle skutečné plochy pixelu
	ano/ne
[parametry nabízeného zařízení]


	1.2.
	Spektrální rozsah
	Spektrální citlivost pokrývající alespoň rozsah 400-700 nm
	ano/ne
[parametry nabízeného zařízení]


	1.3.
	Kvantová účinnost
	≥ 50 % při 400 nm; ≥ 80 % při 500 nm; 
≥ 80 % při 600 nm; ≥ 70 % při 700 nm
	ano/ne
[parametry nabízeného zařízení]


	1.4.
	Programové rozhraní
	SDK(software development kit) umožňující programové řízení kamery, nastavení parametrů akvizice a přístup k obrazovým datům
	ano/ne
[parametry nabízeného zařízení]


	1.5.
	Chlazení senzoru
	Senzor musí být vybaven aktivním termoelektrickým chlazením s možností vodního chlazení. Chlazení nesmí vyžadovat použití kapalného dusíku ani jiného spotřebního kryogenního chladiva.
	ano/ne
[parametry nabízeného zařízení]


	1.6.
	Externí vodní chladicí jednotka
	Je součástí dodávky a musí být kompatibilní s kamerou. Součástí dodávky jsou veškeré komponenty nutné k propojení a provozu kamery s chladicí jednotkou.
	ano/ne
[parametry nabízeného zařízení]


	1.7.
	Teplota senzoru s externím vodním chlazením
	≤ −85 °C
	ano/ne
[parametry nabízeného zařízení]


	1.8.
	Aktivní rozměr snímače
	Minimálně 10 x 10 mm
	ano/ne
[parametry nabízeného zařízení]


	1.9.
	Rozlišení snímače
	minimálně 1000 × 1000 pixelů
	ano/ne
[parametry nabízeného zařízení]


	1.10.
	Citlivost pro detekci velmi slabého světla
	Technologie umožňující detekci signálu na úrovni jednotlivých fotonových událostí (single-photon detection) 
	ano/ne
[parametry nabízeného zařízení]


	1.11.
	Parazitní události vznikající při vyčítání
	≤ 0,006 události·pixel⁻¹·snímek⁻¹ v režimu určeném pro detekci velmi nízkých intenzit svícení. U EMCCD technologie se hodnotí parametr CIC (Clock-Induced Charge); u jiné technologie ekvivalentní parametr charakterizující parazitní signál vznikající při vyčítání senzoru.
	ano/ne
[parametry nabízeného zařízení]


	1.12.
	Doba expozice
	kamera musí umožnovat expozici v délce minimálně 30 min
	ano/ne
[parametry nabízeného zařízení]
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